## Sheet1
人工智能学院2022年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 入库日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 人工智能学院 | 22A09488 | 物理气相沉积系统 | 1995600 |  |  | 购置 |  |  | 2022-10-13 | 通用 | TM3000-320 | 一、该系统由四腔室（预处理室、有机材料蒸发室、无机材料蒸发室、扩展腔体）蒸发镀膜系统、双工位手套箱一套和交叉阵列测试系统三个部分构成。该系统应实现类脑芯片的制备、测试整个过程不暴露大气。系统具有多源蒸发成膜、膜厚度实时监测以及制样过程中具有原位掩膜更换等功能，能够实现多源共蒸发和掺杂实验。整套系统与手套箱连用，具有与其他真空设备对接扩展功能。 二、源蒸发室（有机、无机蒸发室各一台） ★1、腔体尺寸约Φ3001×500mm，SUS304不锈钢结构，表面光滑处理。每台蒸发室抽气系统由离子泵+闸板阀组成，独立使用，本底真空≤11×10-5Pa，且显示该真空度的电离规管远离离子泵口。 ★2、两个蒸发室共计20个加热束源炉接口。配备高温束源炉4个（加热温度≥1800℃）、低温束源炉8个（加热温度≥800℃），在蒸汽压小于1×10-5Pa情况下，束流的波动可控制在±0.1A/秒束流。坩埚可更换，坩埚循环加热寿命≥5千次。每个束源炉具有独立挡板（配备12个，预留8个接口）。束源炉具有水冷功能。 ★3、样品架具有挡板、掩膜功能，可实现至少4个样品的独立掩膜控制。最大可制备样品尺寸≥80mm。具有XYZ三维调节、自动旋转和加热功能，转速可调，加热温度≥400℃。 ★4、配四套线性直流加热电源，通常加热功率≤800瓦，温度控制精度≥±0.5℃，每套能够独立控制加热1个束源炉，且能同时工作。 5、采用具有水冷功能的膜厚原位测量系统（配备美国INFICON公司SQM-160膜厚监测仪，高精度0.003Hz，原厂焊接单探头等） 6、配备相应的磁力传动系统，方便样品交接。每台蒸发室观察窗≥3个，其中带挡板CF100观察窗至少一个。腔体底部有CF100法兰口，用于材料更换。配备必要的照明系统。 三、预处理室 ★1、腔体尺寸约Φ2601×250mm，SUS304不锈钢结构，表面光滑处理。腔体与有机/无机蒸发室、扩展腔体连接，用CF100闸板阀隔开。抽气系统由机械泵和分子泵组成，本底真空在分子泵工作3小时内优于5×10-5Pa。 2、观察窗≥3个，其位置保证易于观察样品交接、且观察无死角，照明系统1套（便于样品交接、传递、处理和制备过程中观察）等。 ★3、样品架具有XYZ三维调节、自动旋转和加热功能，加热温度≥400℃。配备相应的磁力传动系统，方便样品交接。 四、扩展腔体 1、腔体约Φ200×200mm，与进样室、手套箱通过CF100的闸板阀隔开。 2、配备CF100的快卸门从大气进样，同时该结构具有与后续腔体对接扩展功能，预留磁力传动器接口，腔体顶部预留接口，后续配置三维调节台。 五、辅助系统及配件 1、总控电源、控制柜等 2、真空测量仪表 3、水路系统及闭循环冷却系统 4、保证真空系统正常运行的相关配套部件。 六、手套箱部分 ★1、标准情况下箱体内水、氧含量：＜1ppm。箱体泄漏率：≤ 0.05vol%/h 2、箱体尺寸≈19001×7501×900mm（长×宽×高），设备总尺寸≈2700×805×1880mm（长×宽×高），单体式，材质：SUS304不锈钢，厚度3mm，2个操作工位。 3、物料过渡舱1件：Φ390mm，长度600mm。材质：SUS304不锈钢；铝合金门盖，内有移动的抽屉；配置开门助力装置。工具过渡舱1件：Φ150×360mm，材质：SUS304不锈钢。搁物架1件：双层，背挂式。 4、透明可视面板2块：厚度：12mm，采用双层夹胶钢化玻璃，内贴保护膜。手套4只：丁基合成橡胶，厚度：0.4mm；品牌：美国NORTH，长度800mm。手套孔4个：DN215，采用PPS材质（聚苯硫醚）制作，具有优秀的耐酸碱性 5、电源插座1个： 220V、10A，多孔，位于箱体内部。HEPA过滤器2个：过滤精度0.3μm，安装于箱体内的进、出风口各1个。 6、箱体背面和侧面预留KF40接口≥6个，材质：SUS304不锈钢；配置快装接头。 7、气体净化系统1套：单净化柱；有机溶剂过滤器1个≥17L，安装于手套箱管路上。内装有活性炭，可以有效去除有机气体。 ★8、该手套箱预留真空法兰接口，真空系统的对接，并保证密封性。底部和背部配制通径≥100mm石英窗口。 9、满足手套箱工作及方便操作的相关部件及功能。 七、交叉阵列测试系统 1.支持对阵列的单个忆阻器进行SET、RESET、READ、FORMING操作。 ★2.支持1K及以上的芯片阵列测试。 ★3.ADC精度≥14bits。 ★4.DAC精度≥15bits，所有通道电压独立可调。 ★5.支持4档量程切换，支持对1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ的忆阻器进行测量，误差≤10%。 ★6.脉冲幅值和宽度可编程。脉冲宽度最小30uS，最大500mS。脉冲幅值最小0V，最大4V。脉冲宽度和脉冲幅值误差≤10%。 ★7.测试时提供卷积计算演示，自备所有测试模块。 ★8.供应商需在响应文件中承诺：设备到货性能验收过程中，成交供应商须对以上1-7条进行测试，全部满足参数要求供方才给予付款。 | 薄膜功能层制备 |  |  |  |  | 西南大学出版社大楼903(器件制备和智能传感实验室) | 周广东
2 | 人工智能学院 | 22A09531 | 半导体测试系统 | 847300 |  |  | 购置 |  |  | 2022-10-11 | 通用 | B1500A | [6 empty] | 西南大学出版社大楼903(器件制备和智能传感实验室) | 周广东
3 | 人工智能学院 | 22A10330 | A300芯片存算一体开发平台 | 445000 |  |  | 购置 |  |  | 2022-12-01 | 通用 | A300 | [6 empty] | 西南大学出版社大楼906(智能计算中心) | 郝允志
4 | 人工智能学院 | 05577601 | 机械加工中心 | 450000 |  |  | 购置 |  |  | 2005-10-31 | 通用 | MVC500 | [6 empty] | 西南大学智能传动研究中心120(机械加工车间) | 林毓培
单位负责人（签章）：
年 月 日