## Sheet1
材料与能源学院2020年度新增大型仪器设备（40万元以上）信息报送清单
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 原值（元） | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 设备来源 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类型（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 校内/外收费标准 | 存放地 | 仪器负责人 | 联系电话（手机） | 电子邮箱 | 备注
1 | 材料与能源学院 | 20A03256 | X射线衍射仪 | 829143.33 |  |  | 购置 |  |  | 2020-10-22 |  | D8 Advance | [6 empty] | 西南大学第二十一教学楼（慎思楼）108A(实验室) | 徐茂文
2 | 材料与能源学院 | 20A03985 | 膜基力学参量测试系统 | 640000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-10-22 |  | RST3 | 1. 采用主流、成熟的样品水平放置设计，加载测试系统垂直向下施加可控制的压力作用于试样；具有主动力学反馈系统，以校正样品形貌带来的法向力变化。可以对曲面样品沿弧面方向进行测试。 2. 划痕正向力最小载荷：0.9 N；划痕正向力最大载荷：200 N；分辨率：0.1 mN。 3. 最大划痕深度：1000 μm，划痕深度分辨率：0.05 nm，最大划痕长度：70 mm，划痕速度 0.4-600 mm/min。 4. 实时记录正向力、位移深度、声发射信号随划痕距离的变化。 5. 具有沿划痕方向的前扫描、后扫描模式（EP 1092142专利)、往复划痕模式，恒力划痕、渐近力划痕及台阶增力，对划痕可以进行全自动全景成像模式（EP 2065695专利），且划痕的全景图像没有拼接痕迹，划痕试验的全部流程，包括前扫描、划痕过程、后扫描、划痕的全景成像获得，可以一次性全自动完成。从前扫描开始直至划痕的全景成像拍摄结束，中间无需任何人工、鼠标或键盘操作。整个过程不超过3分钟，划痕结束后，软件自动判断并记录临界载荷数据，无需人工操作。各项技术性能均符合国际上划痕测试的ISO20502标准。 6. 鼠标移动至任意划痕位置时，可以显示并读取该点对应的正向力、位移深度、声发射信号值，并可以观察到该点对应的光学图像。 7. Xpert划痕软件可输入每个划痕针尖的序列号，并自动统计每一个针尖的划痕实验次数，针尖采用国际标准ISO20502规定的Rockwell型金刚石针尖，曲率半径200 μm。配一包划痕针尖，共5根。 8. 配有高分辨率的彩色CCD（百万像素）和与之匹配的图形采集系统，LED光源，光强由软件自动调节，配有5×，20×物镜镜头，最大屏幕上放大倍率800倍，镜头配置光学转塔，通过转塔可以在不同倍率镜头间切换使用。显微镜软件具有长度标尺，可以测试或显示光学图像中任意两点坐标，水平距离、垂直距离、直线距离。 9. X-Y样品台：自动移动范围X方向≥70 mm，Y方向≥20 mm。样品台移动分辨率100nm，试样自动移动控制模式：鼠标控制、键盘控制；样品台具有移动速度控制的快捷选项：超快速、快速、中速、慢速、超慢速。 10.试样夹具采用万能夹具设计，可以直接方便地刚性固定圆形、方形、长方形、三角形、圆柱形等各种试样。 11.划痕软件具有数据统计功能及轮廓测量功能：可记录多次测量临界载荷的平均值、标准方差，可获取样品表面的粗糙度，台阶高度数值，自动打印测试报告，也可输出TXT格式，划痕测试软件具有中英文版本，可自由切换。 | 可对PVD，CVD等方法制备的硬质薄膜及金属、聚合物、无机非金属等膜材料进行力学分析，以符合ISO20502国际标准的测试方法和实验过程，可获得相关条件下膜层-基底结合力（强度）、抗划能力、粘弹性恢复等性能参数以及测试前后的全自动全景成像，为镀膜工艺的改进提供数据和理论支持。 |  |  |  |  | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0012(热处理实验室（二）) | SAM, ZHANGSHANYONG
3 | 材料与能源学院 | 20A03987 | 多靶磁控共溅射系统 | 1750000 |  |  | 购置 |  |  | 2020-10-22 |  | VIKAITECH M230 | 1、*不锈钢真空主腔室，共能容纳5套直径为4英寸的靶枪，以实现共溅射。含不锈钢进样室，采用全自动机械传送臂，在不破坏主腔室真空环境下更换样品，为实验环境的长期稳定提供了有效保证，还可以有效提高实验效率。提供两套可拆出不锈钢内衬，防止样品交叉污染，便于清洗。 2、*直径为9英寸的工件台，可装载三个4英寸样品或七个3英寸样品，以实现大面积和批量样品的制备；可在5-20 rpm的范围内转动；工件台加热温度不低于800℃，PID自动控温，控温精度±1%；可与靶枪共用射频电源，以实现基片预清洗功能、辅助沉积功能和样品表面刻蚀处理。 3、*配置4套4英寸的磁控溅射靶枪，其中2套强磁靶枪可溅射厚度不低于2 mm的铁靶；靶枪的角度可调节，靶基距50-150 mm可调，以满足不同的工艺要求，且靶枪磁场经过专门设计，靶材利用率不低于30%；4套靶枪均须配置独立的气动挡板，采用共聚焦设计，向下溅射，可实现多靶共溅射制备自由比例的多组元薄膜及多层膜；预留4英寸靶枪接口≥1个，后续可升级增加一套靶枪以实现对靶溅射。 4、*靶枪电源均为美国AE的进口电源，包括：3套直流电源（≥3000W，含4路开关箱，可自动切换到任意靶枪）；1套射频电源（功率≥600W，含4路开关箱，可自动切换到任意靶枪，还可切换到工件台实现基片预清洗、辅助沉积、样品表面刻蚀处理）。电源和靶枪可稳定配合，起弧率不高于0.1次/秒。 5、主腔体配置至少1个观察窗，并预留2个以上升级接口，后续升级可实现薄膜生长时原位在线监测功能；进样室配置至少3个观察窗，实现装样、进样时多视点的观察。 6、*主腔室配备美国CTI CT-8等同档次进口抽速≥2400 l/s的低温泵加抽速≥1000 L/min机械泵真空系统，极限真空度可达到≤2×10-5 Pa；主腔室从大气抽到6×10-4 Pa的时间少于30分钟，传送样品后恢复到6×10-4 Pa的时间少于10分钟，漏率优于3×10-3 Pa.L/s。主腔室及进样室配备进口全量程真空计，自动切换低、高真空测量。 7、*配有不少于四套可精确控制气体流量的进口数字式质量流量计，所通入气体需经过专用混气装置混合充分后再通入主腔室，以保证反应工艺的均匀性。 8、*设备配有专用工业软件自动控制系统，可满足多种模式操作要求，完全兼容windows和office系统。PLC+PC全自动控制系统，可以实现“一键式”全自动操作，自动按照编辑好的工艺菜单执行抽真空、加热、预清洗、镀膜、真空室放气、进样取样等所有操作。设备配有专用数据接口，能够跟实验室主控计算机联网，可实现通过主控计算机监控多台设备登录，运行功能，满足实验室智能操作化要求。 9、工艺参数及数据记录功能完备，设备所有数据记录间隔时间不小于5秒，每批次工艺完成可自动导出office格式数据工艺表，方便用户追踪查询。 10、*设备整机设计满足洁净间穿墙要求，设备操作可在单一平面内完成，方便隔离操作和维护区域，提高实验室样品制备质量。 | 主要用磁控溅射方式（包括直流磁控溅射、射频磁控溅射、反应磁控溅射和共溅射等）制备纳米、微米级单层及多层功能薄膜，包括金属材料、聚合物材料、无机非金属等薄膜 |  |  |  |  | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0012(热处理实验室（二）) | SAM, ZHANGSHANYONG
单位负责人（签章）：
年 月 日